Техническая спецификация*

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кресло гинекологическое |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кресло медицинское | Гинекологическое кресло предназначено для использования медицинским персоналом в гинекологических отделениях больниц и поликлиник для гинекологического осмотра и проведения процедур. Составные части кресла (обязательное наличие, заводской монтаж) Ручной пульт управления, ножной пульт управления, держатель бумаги (одноразовых простыней), спинная секция, опоры для рук, сиденье, опоры для ног по Гепелю, выдвижной таз, колеса, педаль тормоза для задних колес, пяточные опоры, подушка под голову, выдвижная ступенька Стандартные цвета кожзаменителя не менее 15 стандартных цветов. Наличие мотора регулировки высоты, мотора регулировки спинной секции, мотора регулировки сиденья, блока питания, трансформера с протектором от перенагревания, защитной изоляции, Регулировки высоты, спинной секции и сиденья независимая электрическая Защита от скачков напряжения - наличие, IP 66 Изделие типа В Разрешенная температуры упаковки и хранения от не более- 5°С… до не менее +60°С Влажность от не более 30% - до не менее 75% Электросеть (напряжение) не более 230 В / 50 Гц, заземленная розетка Мощность не менее 230 Вт Время работы не менее 2 мин. / 18 мин. Класс защиты I Вес (без дополнительных принадлежностей) не более 75 кг Максимальная нагрузка не менее 150 кг Ширина ложа не менее 62 см Ширина, включая опоры для рук не менее 65 см Ширина с принадлежностями не менее 80 см Спинная секция, длина не менее 90 см Общая длина не менее 140 см Размер необходимого рабочего места (длина) не менее 160 см Колеса: не менее 2 задних колеса диаметром не менее 125 мм с центральной блокировкой, не менее 2 передних колеса диаметром не менее 65 мм с индивидуальной блокировкой. Кресло должно иметь систему центральной блокировки задних колес. С каждой столы кресла должны быть расположены педали блокировки тормозов кресла, на которых нанесены отметки зеленого и красного цвета. Для того, чтобы заблокировать задние колеса необходимо нажать педали вниз в районе красной отметки. Данную процедуру можно осуществлять с любой педалью. Колесо заблокировано – красная отметка вниз. Колесо свободно – педаль в горизонтальной позиции. Фиксированное направление – зеленая отметка вниз. Передние колеса кресла должны иметь индивидуальную блокировку. Для этого необходимо нажать соответствующий рычаг. Высота (диапазон регулировки) Кресло имеет функцию электрической регулировки высоты в диапазоне не более 55-не менее 88 см. Регулировка высоты при помощи пульта ручного управления Поднимание / опускание кресла производится нажатием соответствующей кнопки на пульте управления. Регулировка высоты при помощи ножного пульта управления Ножной пульт управления требует нажатий на педаль без особых усилий. Кресло поднимается вверх, когда вы нажимаете на левую часть педали и опускается при помощи нажатия на правую ее часть. Спинная секция: Угловой диапазон регулировки, не более: -7 не менее + 70° Регулировка спинной секции должна производиться посредством нажатия соответствующих клавиш на ручном пульте управления. Сиденье: Регулировка передней части сиденья производится посредством нажатия соответствующих клавиш на ручном пульте управления. Тазовая секция (сиденье, тазовое позиционирование) (угловой диапазон регулировки) от не более 0-до не менее 15°, электрически, при помощи пульта ручного управления Обязательное наличие выдвижной ступеньки Регулировка выдвижной ступеньки необходимо открутить фиксирующую гайку, потянуть ступеньку, установить ее в нужное положение и зафиксировать положение посредством гайки. Чистка Чистку кресла можно производить посредством влажной тряпки и любого универсального чистящего средства. Металлические части и кожзаменитель устойчивы ко всем широко применимым чистящим средствам. Дезинфекция и сушка Дезинфекция кресла производится стандартными дезинфицирующими средствами, рекомендуемыми для обработки кожзаменителя. Дезинфицирующие средства при долгом нахождении на кожзаменителе могут его повредить, поэтому необходимо тщательно вытирать (сушить) кресло после обработки. Выдвижной съемный таз Обязательное наличие. Под сиденьем кресла расположен выдвижной съемный таз объемом не менее 5 литров, выполненный из нержавеющей стали. Таз вставляется в круглое «гнездо», его легко можно удалить из крепления. Держатель бумаги Обязательно наличие. Съемный. Держатель бумаги расположен под спинной секцией. Стержень держателя вставлен в специальные отверстия, не позволяющие ему выпасть. Держатель подходит практически для всех размеров одноразовой бумаги. Обязательное наличие опор для рук (поручни) Регулировка опоры для руки Необходимо открутить фиксатор опоры для руки. Потянуть опору для руки вверх, зафиксировать опору в необходимом положении. Подголовник Обязательное наличие. Подголовник должен иметь фиксирующий ремень, который перекидывается через верх спинной секции и фиксируется на необходимой высоте Обязательное наличие опор для ног (подколенники) Регулировка высоты опоры для ног Необходимо открутить фиксирующую рукоятку против часовой стрелки, поднять или опустить опору на нужную высоту, закрутить фиксирующую рукоятку. Регулировка наклона опор для ног Необходимо открутить фиксирующее колесо, расположенное под коленной опорой, наклонить опору в нужную сторону, закрутить фиксирующее колесо. Матрацное основание: не менее 2-х секционное с мягкой гигиенической обивкой их кожзаменителя (спинная секция, сиденье, подушка). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ручной пульт управления | Кресло имеет ручной пульт управления для регулировки спинной секции, сиденья и высоты Функции ручного пульта управления Подъем / опускание спинной секции, регулировка высоты кресла вверх / вниз, подъем / опускание передней части сиденья | 1 шт |
|  |  | 3 | Ножной пульт управления | Предназначен для регулировки высоты | 1 шт. |
|  |  | 4 | Подушка под голову съемная (подголовник) | Съемный подголовник, имеет фиксирующий ремень | 1 шт. |
|  |  | 5 | Подколенники, пара | Подколенники по Гепелю | 1 комплект |
|  |  | 6 | Выдвижные упоры для пяток, пара | Предназначены для упора пяток | 1 комплект |
|  |  | 7 | Емкость из нержавеющей стали (таз) | Съемный, из нержавеющей стали | 1 шт. |
|  |  | 8 | Выдвижная ступенька | Регулируемая выдвижная ступенька | 1 шт. |
|  |  | 9 | Держатель одноразовых простыней (бумаги, полотенец) | Предназначен для фиксации одноразовых простыней | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, допустимые колебания напряжения +/- 5%, частота питания 50 Гц. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +15°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%, скорость движения воздуха - не выше 0,15 м/с. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 45 (сорок пять) календарных дней Адрес: г.Алматы, мкр.Кулагер, 34А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

* - техническая спецификация заказчика не должна содержать указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику/производителю.